摩擦系数测定仪

操作说明书简述

目录

1.基本信息	2

安全说明	2

设备保修	2

部件保证书	2

操作环境	2

气候环境	3

电气信息	3

安装类型和污染级别	3

警告标志	3

2.拆箱材料清单	4

3.仪器安装	4

4.操作介绍	5

4.1设备布局	5

4.1.1试样放置	5

4.2触摸屏操作界面操作如下	7

4.2.1中英文切换界面	7

4.2.2测试界面	8

4.2.3参数界面	9

4.2.4记录界面	10

4.3软件操作界面介绍	11

4.3.1 软件启动与通信状态	11

4.3.2 左侧参数侧栏	12

4.3.3 实时监控页	13

4.3.4 试验操作流程	14

4.3.5 历史追溯页	15

4.3.6 报表导出	16

4.3.7 操作注意事项	17

5注意事项及保养方法	18

5.1注意事项	18

5.2保养	18

6.故障排除	19

- 1.基本信息

## 安全说明

使用者应该做了所有合理的安全措施，如果有任何疑问，在使用之前应该寻求专业意见。

该仪器设计是为受过专业训练的人员在控制的环境中使用。

该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用，遵照标准EN 50081-1.

不承担任何未经授权修改本机的责任。

## 设备保修

仪器自首次使用之日起12个月，或者自发货之日起12个月的质量保证，以先发生者为据。仪器已通过检验与测试，因此无材料和工艺缺陷。如果按照我们的使用说明进行安装和操作，仪器将依据适用发表的技术参数执行操作。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。

责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成仪器或部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有最终决定权。

当部件经过维修或更换后，依据该保证书在设备原保修期或自发贷之日6个月内的保修继续有效，以时间较长者为据。

保留对其产品进行更改和改进的权利，但无义务对已生产的产品执行改进和安装。

## 部件保证书

供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵，当其在制造的仪器上正确安装和操作时，他们将正常工作。部件（不包括消耗性部件如光源、光学元件、摩擦布等）的质保期为自发货期始6个月。

本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。

责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有最终决定权。

保留对其产品进行更改和改进的权利，但无义务对已生产的产品执行改进和安装。

## 操作环境

该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用，遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1

下列给出的条件是符合在车间，实验室和检测服务中心的条件。

## 气候环境

此仪器在下列条件下操作：

温度5-35℃

湿度＜60%RH

海拔＜2000m

## 电气信息

此仪器电气要求符合EN 61010-1:2001，测量、控制和实验室使用。

## 安装类型和污染级别

安装类别Ⅰ

污染级别1

## 警告标志

| 标志 | 标准 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | IEC 60417-5031 | 直流电 |
|  | IEC 60417-5032 | 交流电 |
|  | IEC 60417-5017 | 接地 |
|  | IEC 60417-5019 | 导体保护 |
|  | IEC 60417-5007 | 开（电源） |
|  | IEC 60417-5008 | 关（电源） |
|  |  | 小心，触电危险 |
|  | IEC 60417-0434 | 小心，危险警告 （见注） |
|  |  | 小心，危险警告 |

- 2.拆箱材料清单

此仪器要小心拆箱和检查。仪器任何的损坏和遗失，请联系我司客户服务部

当你打开包装的时候，请检查下列材料：

主机

操作说明书（操作视频也可以在百度搜索我公司名称+仪器名称）

合格证

电源线

保修卡

宣传册

铭牌

- 3.仪器安装

- 试验环境

仪器保持室内温度为 5℃~35℃ ，相对湿度＜60% (30℃下) 。仪器避免沾湿。

- 仪器拆箱

打开仪器外包装后，将仪器取出置于一个平衡的操作平台上。

- 电源连接

电压：220V

功率：200W

- 仅经过专业培训的熟练人员可操作仪器。

- 4.操作介绍

## 4.1设备布局

亚克力护罩

试验平台

USB

急停

12寸工控机

启动

图 1 设备布局

### 4.1.1试样放置

- 固定试样：向上用力扳起压条端部，将试样一端置于压条下方并固定；随后将试样沿测试平台展平， 确保其表面平整、无褶皱后，再以相同方式固定试样另一端，如图所示。

压条

试样

图 2 试样固定示意

- 准备衬垫： 用双面胶将衬垫固定在摩擦块（滑块）底部，如图所示

砝码盒

夹持装置

衬垫

图 3 衬垫与摩擦块安装示意

- 放置砝码：将附带的标准砝码稳妥置于滑块（砝码盒）内，确保放置重心居 中，避免偏载。

    - 4.2触摸屏操作界面操作如下

    - 4.2.1中英文切换界面

    - 选择对应的“中文”“英文”，点击即可进入测试界面。

图 4 中英文切换界面

    - 4.2.2测试界面

    - 状态显示

    - 实时摩擦力：实时显示摩擦力值

    - 水平/垂直位置：实时显示电机位置

    - 结果

    - 静摩擦系数：测试结束后自动计算静摩擦系数

    - 动摩擦系数：测试结束后自动计算动摩擦系数

    - 标准差：测试结束后自动计算标准差

    - 操作步骤

- 设备通电后，点击“复位”按钮，使设备处于初始状态

- 安装样品，点击“启动”按钮，设备自动运行

- 测试结束自动计算静动摩擦系数，标准差，自动保存

图 5 测试界面

    - 4.2.3参数界面

    - 测试速度：输入测试速度，如80mm/min

    - 位移距离：设定测试位移，如80mm

    - 砝码重量：根据施加的砝码，并输入

    - 下降位移：输入测试下降位移（出厂已设置）

图 6 参数界面

    - 4.2.4记录界面

    - 测试记录默认保存7天，自动清除，点击“导出记录到U盘”可将历史数据导出保存。

图 7 记录界面

4.3软件操作界面介绍

点击桌面  图标，启动程序。

软件主窗口标题为"摩擦系数仪工控界面"，采用顶部页签导航布局，包含"主页""配置""历史追溯"三个功能页。各页面之间可通过顶部页签切换，操作直观便捷。

4.3.1 主页

"主页"是日常试验的核心操作界面，分为曲线显示区、操作按钮区、进度状态区和数据结果区四个部分。

1. 曲线显示区：占据页面上方主要区域，实时绘制摩擦系数—时间曲线。纵轴为摩擦系数（Coefficient of friction），横轴为时间（Time [sec]）。试验运行过程中，曲线随采样实时更新，直观反映试样在往复运动过程中的摩擦特性变化。

2. 操作按钮区：提供"开始""停止""复位""导出报表""配置""历史""上升""下降""后退""前进"十个功能按钮。其中"开始"用于启动试验，"停止"用于中止当前试验，"复位"用于设备回到初始状态并清空当前显示，"导出报表"用于将历史数据导出为 Excel 报表。"配置"和"历史"按钮可快速跳转到对应页面。"上升""下降""后退""前进"为台面点动控制按钮，按下时对应方向动作，松开后停止，用于装样调试和位置调整。

3. 进度状态区：显示当前试验的完成进度百分比，以及设定的试验次数和已完成的读取次数。试验过程中可实时掌握测试进展。

4. 数据结果区：以表格形式展示各次试验的详细结果，包括静摩擦系数（COFs）、动摩擦系数（COFk）、静摩擦力（Fs[N]）和动摩擦力（Fk[N]）。表格按试验轮次横向排列，数据一目了然，便于快速查阅和对比。

4.3.2 配置页

"配置"页用于维护试验参数、往复次数和设备通信信息。页面分为"参数编辑""设备与追溯"和"当前参数摘要"三个区域。

1. 参数编辑：可设置产品编号、批次号、测试模式（膜/膜等）、试验方向（MD）、往复次数、水平速度（mm/min）、升降位移（mm）、接触材料、滑块质量（g）、水平位移（mm）、升降速度（mm/min）、设备地址和试样尺寸说明。各项参数在试验开始前应核对无误。

2. 设备与追溯：显示设备通信状态，包括通信摘要（如"连接正常，可进行设备联机"）、PLC 地址说明和最近 PLC 指令。点击"清空历史数据"可清除本机保存的历史试验记录，执行前应确认数据已导出或无需保留。

3. 当前参数摘要：以卡片形式汇总显示当前批次号、往复次数、水平位移和水平速度，便于操作员快速核对关键参数。

4.3.3 历史追溯页

"历史追溯"页用于查看和管理历史试验记录。页面包含"试验记录""每次摩擦系数数据"和"系统事件"三个模块。

1. 试验记录：以列表形式展示历次试验的轮次、完成时间、批次号、静摩擦系数（COFs）、动摩擦系数（COFk）和测试模式。选中某条记录后返回主页，可查看该记录对应的曲线和详细结果。点击"清空历史"可删除全部历史记录，操作前请确认数据已备份。

2. 每次摩擦系数数据：以表格形式展示各次试验的 COFs、COFk、Fs[N]、Fk[N] 详细数值，与主页数据结果区对应，便于逐轮核对。

3. 系统事件：记录系统运行过程中的关键事件，包括设备连接状态、PLC 通信指令、批次启动信息和试验状态变化等。事件按时间倒序排列，每条记录包含时间、级别和内容，便于现场排障和问题追溯。

4.3.4 试验操作流程

1. 启动软件，确认设备通信状态正常。若显示连接异常，检查网络或设备地址设置后重试。

2. 进入"配置"页，核对或输入产品编号、批次号、测试模式、接触材料、试验方向、滑块质量、往复次数、升降位移、升降速度、水平位移和水平速度等参数。

3. 按本说明书 4.1.1 的要求安装试样和衬垫，将滑块放置到起始位置，并盖好亚克力防护罩。

4. 必要时使用"上升""下降""后退""前进"按钮进行台面点动调整。点动时应观察设备运动方向和位置，确认无干涉后操作。

5. 点击"复位"，等待设备回到初始状态。

6. 点击"开始"启动试验。试验开始后，软件进入运行状态，实时采集数据并绘制摩擦系数曲线。

7. 试验达到设定次数并完成后，软件自动计算并保存各轮试验结果到本地历史数据库。

8. 如需停止当前试验，点击"停止"。停止后当前试验不会按正常完成流程保存为完整结果，应重新复位、装样后再测试。

4.3.5 报表导出

1. 在有历史数据的情况下，点击主页"导出报表"按钮。软件会读取本机保存的历史试验数据，生成中文 Excel 报表。

2. 报表默认保存到当前用户本地桌面上，文件名格式为"摩擦系数历史对比_轮数_批次摘要_日期时间.xlsx"。

3. 报表包含"报表汇总""原始数据""曲线图"等工作表。汇总页记录试验轮次、完成时间、批次号、产品编号、测试模式、方向、静摩擦系数、动摩擦系数、标准差、峰值力和稳定段均力；原始数据页记录每个采样点；曲线图页用于多轮曲线对比。

4. 若历史记录没有有效采样点，软件会提示无有效历史数据可导出。

4.3.6 操作注意事项

1. 启动试验前必须确认滑块质量、水平位移、水平速度、升降位移和升降速度设置正确，并确认试样已固定平整。

2. 通信状态异常或设备显示联锁信息时，不应强行开始试验；应先排查 PLC 通信、设备状态和参数输入。

3. 台面点动控制仅用于装样和调试，操作时应观察机械位置，避免滑块、夹具或试样发生碰撞。

4. 清空历史数据前应先完成报表导出或确认数据无需保留。

- 5注意事项及保养方法

## 5.1注意事项

装夹任何样品必须检查电源开关

试验时过程中发现有异样，第一时间按操作面板上的急停按钮联系我司售后工程师

试验结束须断电

操作人员须及时联系我司售后，销售或者公司网站和公司名称查找。

特殊情况须我司售后人员沟通后操作人员所具备上检测仪器视频指导操作。

由专业人员维修保养。

## 5.2保养

清洁: 随时保持机台之清洁。

防锈: 定期于机台金属表面喷涂一次防锈油。

润滑油: 定期于机台传动部件加注润滑油。

- 6.故障排除

| 故障情形 | 可能原因 | 排除办法 |
| --- | --- | --- |
| - 打开电源开关,电源指示灯未亮. | - 供电仪器或线路故障. - 输入电源不符合要求. - 机台保险丝烧毁. | - 请电工检查修复电源供电线路. - 提供规定之电源. - 更换相同规格容量之保险丝. |
| - 机台运转有较大异常嗓音. | - 轴承缺油或损坏. | - 更换轴承或加润滑油. |
| - 按开始按钮,机台无法运转. | - 电机接线松脱. - 计数器已到达设定值. | - 固定或焊接好松脱接线. - 重新设定计数器的值并“归零” |
| - 打开电源即烧保险丝. | - 输入电压异常. - 电机故障. - 电路板短路. | - 恢复正常电源供电. - 更换或修复电机. - 清除电路板之异物,排除故障. |
| - 插电无法正常工作. | - 电源未插上. - 急停被按下. | - 插上电源插座. - 急停按钮检测 |
| - 机台正常运转,无法复位. | - 接近开关工作异常. - 接近开关故障. - 电机故障. | - 调整感应螺丝与近接开关之距离至适当位置. - 更换接近开关. - 更换电机开关. |