毛细管粘度计

操作说明书简述

目录

1.基本信息	1

2.拆箱材料清单	3

3.仪器安装	3

4.操作介绍	4

4.1设备布局	4

4.2样品安装	5

4.3操作界面介绍	7

5.注意事项及保养方法	11

5.1注意事项	11

5.2保养	11

6.故障排除	12

- 1.基本信息

安全说明

使用者应该做了所有合理的安全措施，如果有任何疑问，在使用之前应该寻求专业意见。

该仪器设计是为受过专业训练的人员在控制的环境中使用。

该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用，遵照标准EN 50081-1.

不承担任何未经授权修改本机的责任。

设备保修

仪器自首次使用之日起12个月，或者自发货之日起12个月的质量保证，以先发生者为据。仪器已通过检验与测试，因此无材料和工艺缺陷。如果按照我们的使用说明进行安装和操作，仪器将依据适用发表的技术参数执行操作。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。

责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成仪器或部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有最终决定权。

当部件经过维修或更换后，依据该保证书在设备原保修期或自发贷之日6个月内的保修继续有效，以时间较长者为据。

保留对其产品进行更改和改进的权利，但无义务对已生产的产品执行改进和安装。

部件保证书

供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵，当其在制造的仪器上正确安装和操作时，他们将正常工作。部件（不包括消耗性部件如光源、光学元件、摩擦布等）的质保期为自发货期始6个月。

本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。

责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有最终决定权。

保留对其产品进行更改和改进的权利，但无义务对已生产的产品执行改进和安装。

操作环境

该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用，遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1

下列给出的条件是符合在车间，实验室和检测服务中心的条件。

气候环境

此仪器在下列条件下操作：

温度5-35℃

湿度＜60%RH

海拔＜2000m

电气信息

此仪器电气要求符合EN 61010-1:2001，测量、控制和实验室使用。

安装类型和污染级别

安装类别Ⅰ

污染级别1

警告标志

| 标志 | 标准 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | IEC 60417-5031 | 直流电 |
|  | IEC 60417-5032 | 交流电 |
|  | IEC 60417-5017 | 接地 |
|  | IEC 60417-5019 | 导体保护 |
|  | IEC 60417-5007 | 开（电源） |
|  | IEC 60417-5008 | 关（电源） |
|  |  | 小心，触电危险 |
|  | IEC 60417-0434 | 小心，危险警告 （见注） |
|  |  | 小心，危险警告 |

- 2.拆箱材料清单

此仪器要小心拆箱和检查。仪器任何的损坏和遗失，请联系我司客户服务部

当你打开包装的时候，请检查下列材料：

主机

操作说明书（操作视频也可以在百度搜索我公司名称+仪器名称）

合格证

电源线

保修卡

宣传册

铭牌

- 3.仪器安装

- 试验环境

仪器保持室内温度为 5℃~35℃ ，相对湿度＜60% (30℃下) 。仪器避免沾湿。

- 仪器拆箱

打开仪器外包装后，将仪器放在非风口位置，脚轮调平稳即可。

- 电源连接

电压：220V

功率：2800W

- 仅经过专业培训的熟练人员可操作仪器。

- 4.操作介绍

4.1设备布局

水槽

恒温水槽面板

急停开关

工控一体机

隔离开关

4.2样品安装

选择一个规格的试管，如图连接好

粗管要用橡胶塞堵住，连接硅胶管到注射器

将细管的一端朝下，插入到测试液体中抽取液体到葫芦状中间刻度线处，然后再把试管朝上，就是试管开口向上，同时橡胶塞不要打开，然后放到循环好的水浴锅中，拔掉橡胶塞计时即可

将试样放入夹具中

放入后拔掉橡胶塞，立刻点击流动时间的计时开始，等到液位下降到葫芦状下方的刻度线结束计时，系统会自动计算流动时间分别对应4个计时器

4.3操作界面介绍

4.3.1登录界面

点击桌面图标          双击进入测试界面。

4.3.2测试界面

测试主界面如图：

测试主页面介绍：

页面分为三个部分：1.上方设备启动部分、2.左侧实验参数部分、3.右侧系统状态监控部分。

1.基础参数区：

手动输入： 编号，液体名称，粘度计常数(试管上检定证书上有)，密度，操作人

自动读取：试验温度，恒定时间，试验日期

2.流动时间参数部分：

放入后试管后拔掉橡胶塞，立刻点击流动时间的计时开始，等到液位下降到葫芦状下方的刻度线结束计时，系统会自动计算流动时间，如此反复直到4次计时结束

3.计算区域以及结果区域：

4-6次计时结束后，点击计算运动粘度，会计算出结果

有平均时间，运动粘度，动力粘度，测量次数，判定结果

4.3.3测试流程

进入测试主页面后， 先开机恒温水槽，设置水浴锅温度，点击循环，等温度达到设置温度，并且稳定20分钟，安装样品，输入参数，点击计时开始，计算运动粘度，生成报表

4.3.4数据报表界面

切换到tab-2，如上图，点击生成原始记录后的报表，也可以生成测试报告，如下图

- 5.注意事项及保养方法

5.1注意事项

装夹任何样品必须检查电源开关

试验时过程中发现有异样，第一时间按操作面板上的急停按钮联系我司售后工程师

试验结束须断电

操作人员须及时联系我司售后，销售或者公司网站和公司名称查找。

特殊情况须我司售后人员沟通后操作人员所具备上检测仪器视频指导操作。

由专业人员维修保养。

5.2保养

清洁: 随时保持机台之清洁。

防锈: 定期于机台金属表面喷涂一次防锈油。

润滑油: 定期于机台传动部件加注润滑油。

- 6.故障排除

| 故障情形 | 可能原因 | 排除办法 |
| --- | --- | --- |
| - 打开电源开关,电源指示灯未亮. | - 供电仪器或线路故障. - 输入电源不符合要求. - 机台保险丝烧毁. | - 请电工检查修复电源供电线路. - 提供规定之电源. - 更换相同规格容量之保险丝. |
| - 按开始按钮,机台无法运转. | - 计数器已到达设定值. | - 固定或焊接好松脱接线. - 重新设定计数器的值并“归零” |
| - 打开电源即烧保险丝. | - 输入电压异常. - 电机故障. - 电路板短路. | - 恢复正常电源供电. - 更换或修复电机. - 清除电路板之异物,排除故障. |
| - 插电无法正常工作. | - 电源未插上. - 急停被按下. | - 插上电源插座. - 急停按钮检测 |
| - 机台正常运转,无法复位. | - 接近开关工作异常. - 接近开关故障. - 电机故障. | - 调整感应螺丝与近接开关之距离至适当位置. - 更换接近开关. - 更换电机开关. |