毛细管粘度计

操作说明书简述

目录

1.基本信息	1

2.拆箱材料清单	3

3.仪器安装	3

4.设备介绍	4

5操作步骤	5

6.注意事项及保养方法	9

6.1注意事项	9

6.2保养	9

7.故障排除	10

1.基本信息

安全说明

使用者应该做了所有合理的安全措施，如果有任何疑问，在使用之前应该寻求专业意见。

该仪器设计是为受过专业训练的人员在控制的环境中使用。

该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用，遵照标准EN 50081-1.

不承担任何未经授权修改本机的责任。

设备保修

仪器自首次使用之日起12个月，或者自发货之日起12个月的质量保证，以先发生者为据。仪器已通过检验与测试，因此无材料和工艺缺陷。如果按照我们的使用说明进行安装和操作，仪器将依据适用发表的技术参数执行操作。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。

责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成仪器或部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有最终决定权。

当部件经过维修或更换后，依据该保证书在设备原保修期或自发贷之日6个月内的保修继续有效，以时间较长者为据。

保留对其产品进行更改和改进的权利，但无义务对已生产的产品执行改进和安装。

部件保证书

供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵，当其在制造的仪器上正确安装和操作时，他们将正常工作。部件（不包括消耗性部件如光源、光学元件、摩擦布等）的质保期为自发货期始6个月。

本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。

责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有最终决定权。

保留对其产品进行更改和改进的权利，但无义务对已生产的产品执行改进和安装。

操作环境

该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用，遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1

下列给出的条件是符合在车间，实验室和检测服务中心的条件。

气候环境

此仪器在下列条件下操作：

温度5-35℃

湿度＜60%RH

海拔＜2000m

电气信息

此仪器电气要求符合EN 61010-1:2001，测量、控制和实验室使用。

安装类型和污染级别

安装类别Ⅰ

污染级别1

警告标志

| 标志 | 标准 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | IEC 60417-5031 | 直流电 |
|  | IEC 60417-5032 | 交流电 |
|  | IEC 60417-5017 | 接地 |
|  | IEC 60417-5019 | 导体保护 |
|  | IEC 60417-5007 | 开（电源） |
|  | IEC 60417-5008 | 关（电源） |
|  |  | 小心，触电危险 |
|  | IEC 60417-0434 | 小心，危险警告 （见注） |
|  |  | 小心，危险警告 |

2.拆箱材料清单

此仪器要小心拆箱和检查。仪器任何的损坏和遗失，请联系我司客户服务部

当你打开包装的时候，请检查下列材料：

主机

操作说明书（操作视频也可以在百度搜索我公司名称+仪器名称）

合格证

电源线

保修卡

宣传册

铭牌

3.仪器安装

- 试验环境

仪器保持室内温度为 5℃~35℃ ，相对湿度＜60% (30℃下) 。仪器避免沾湿。

- 仪器拆箱

打开仪器外包装后，将仪器放在非风口位置，脚轮调平稳即可。

- 电源连接

电压：220V

功率：2800W

- 仅经过专业培训的熟练人员可操作仪器。

4.设备介绍

工控一体机

水槽

恒温水槽面板

急停按钮

电源按钮

5操作步骤

5.1.将设备电源线接入实验室配电箱，上电后 按下设备面板上的“电源按钮”

报表查看

等待设备启动，双击屏幕桌面上的“毛细管粘度计”进入测试界面

第1次计时开始及结束

第2次计时开始及结束

第3次计时开始及结束

第4次计时开始及结束

5.2手动输入： 编号，液体名称，粘度计常数(试管上检定证书上有)，密度，操作人 及备注

5.3 将蒸馏水加至“水槽”上方的“水位标准线”处

5.4 在“恒温水槽面板”上点击电源按钮，点击“循环” 点击“SET”及上下键设置测试温度。等温度达到设置温度，并且稳定20分钟

恒温水槽面板

毛细管夹具

5.5.选择一个规格的试管，粗管要用橡胶塞堵住，侧管（下图7）连接硅胶管到注射器，将细管的一端朝下，插入到测试液体中抽取液体到a刻度线处稍微下面一点（不要超过刻度线）

5.6 然后再把试管朝上（试管开口向上）放入夹具中，同时橡胶塞不要打开，然后放到循环好的水浴锅中，拔掉橡胶塞

将试样放入夹具中

5.7  观察“样液”到达“a刻度线”时，在测试界面中第1次位置处，点击“开始”等待“样液”达到“b刻度线”点击“停止”

5.8 取出夹具及毛细管，将毛细管清洗干净后，用新样液重复步骤5.5-5.7 至少四次

5.9 四次结束后，点击“计算运动粘度”计算结果处便会计算相关的数据

注：4次记录下来的流动时间在对应的温度范围内需满足下表，否则不会计算测试数据，即：各次流动时间与其算术平均值的差数

| 温度范围 | 允许偏差（各次时间与平均值的最大差值） |
| --- | --- |
| 100～15℃ | 算术平均值的 ±0.5% |
| 低于15～-30℃ | 算术平均值的 ±1.5% |
| 低于-30℃ | 算术平均值的 ±2.5% |

5.10 点击进入报表界面

5.10.1点击生成原始记录报表，点击可保存或打印

5.10.2，点击生成测试报表，点击可保存或打印

6.注意事项及保养方法

6.1注意事项

装夹任何样品必须检查电源开关

试验时过程中发现有异样，第一时间按操作面板上的急停按钮联系我司售后工程师

试验结束须断电

操作人员须及时联系我司售后，销售或者公司网站和公司名称查找。

特殊情况须我司售后人员沟通后操作人员所具备上检测仪器视频指导操作。

由专业人员维修保养。

6.2保养

清洁: 随时保持机台之清洁。

防锈: 定期于机台金属表面喷涂一次防锈油。

润滑油: 定期于机台传动部件加注润滑油。

7.故障排除

| 故障情形 | 可能原因 | 排除办法 |
| --- | --- | --- |
| - 打开电源开关,电源指示灯未亮. | - 供电仪器或线路故障. - 输入电源不符合要求. - 机台保险丝烧毁. | - 请电工检查修复电源供电线路. - 提供规定之电源. - 更换相同规格容量之保险丝. |
| - 按开始按钮,机台无法运转. | - 计数器已到达设定值. | - 固定或焊接好松脱接线. - 重新设定计数器的值并“归零” |
| - 打开电源即烧保险丝. | - 输入电压异常. - 电机故障. - 电路板短路. | - 恢复正常电源供电. - 更换或修复电机. - 清除电路板之异物,排除故障. |
| - 插电无法正常工作. | - 电源未插上. - 急停被按下. | - 插上电源插座. - 急停按钮检测 |
| - 机台正常运转,无法复位. | - 接近开关工作异常. - 接近开关故障. - 电机故障. | - 调整感应螺丝与近接开关之距离至适当位置. - 更换接近开关. - 更换电机开关. |