火焰光度计对接协议

一.帧格式

- 通过串口以数据帧的格式进行通信,数据帧由五个部分组成,分别为 帧头标志, 数据域长度, 数据域, 累加校验和, 帧尾标志

| - 字段 | - 含义 |
| --- | --- |
| - 帧头标志 | - 固定为 0x15 字节 |
| - 数据域长度 | - 占一个字节长度,指明数据域的字节数 |
| - 数据域 | - 真正的数据区,上位机要发送的命令和携带的参数也是存放在这个区域 |
| - 累加校验和 | - 占一个字节长度,是对数据域中的每一个字节数据进行累加求和得到的值 |
| - 帧尾标志 | - 固定为 0x16 字节 |

- 例如: 0x15 0x03 0x11 0x22 0x33 0x66 0x16

- 其中0x15为帧头标志, 0x03为数据域长度,0x11 0x22 0x33为数据域, 0x66为累加校验和,  0x16为帧尾标志

- 备注:串口通信格式为波特率115200,无奇偶校验, 8个数据位,1个停止位

- 命令列表

- 支持的命令列表如下枚举体所示:

- typedef enum{

- PC_CMD_RESPOND = 0x00,

- PC_CMD_CONNECT,

- PC_CMD_DISCONNECT,

- PC_CMD_GET_DATA,

- PC_CMD_GET_GENERAL,

- PC_CMD_SET_GENERAL,

- PC_CMD_RESET,

- PC_CMD_GET_MAINTAIN,

- PC_CMD_SET_MAINTAIN,

- PC_CMD_GET_MEAS_SETTING,

- PC_CMD_SET_MEAS_SETTING,

- PC_CMD_CTRL_FIRE,

- PC_CMD_DONGLE_CONNECT, //最新的连接命令

- PC_CMD_GET_SELECTED_CURVE_PART1,//获取曲线信息

- PC_CMD_GET_SELECTED_CURVE_PART2,

- PC_CMD_GET_SELECTED_CURVE_PART3,

- PC_CMD_GET_RECORD_NUM,//获取记录总数

- PC_CMD_GET_RECORD//获取指定编号的记录,编号从0开始

- }PC_CMD;

- 上位机所发的任何一个命令都会收到下位机回复的PC_CMD_RESPOND命令响应,任何命令的响应格式都是统一的

三.下位机对命令的响应格式

- 任何命令的响应格式都是统一的,响应格式如下结构体所示:

- typedef __packed struct{

- u8 cmd;

- u8 to_cmd;

- u8 result;

- u8 dat_len;

- u8 dat[120];

- }PC_RESPOND;

- cmd: 值固定为PC_CMD_RESPOND,代表是一个响应命令包

- to_cmd: 是对上位机发送的哪一个命令进行响应

- result: 命令的执行结果,有三种可能值,如下所示:

- typedef enum{

- RESPOND_RESULT_SUCCESS = 0x00,//命令执行成功

- RESPOND_RESULT_FAIL, //执行失败

- RESPOND_RESULT_BUSY //仪器繁忙中,目前用不到,暂做保留

- }RESPOND_RESULT;

- dat_len: 给上位机返回参数数据的长度,如果有的命令不需要下位机返回参数数据,那		 dat_len的值就固定为0

- dat: 参数数据,不同命令返回的参数数据的格式是不一样的

四.每个命令的单独解释

1.PC_CMD_RESPOND

这个命令只有下位机才会发送给上位机,代表对上位机发送命令的执行响应

- PC_CMD_CONNECT

- 上位机要想和下位机进行正确的数据通信,就必须得先发送此命令,跟下位机请求联机

- 下发示例: 0x15 0x01 0x01 0x01 0x16

- PC_CMD_DISCONNECT

- 请求断开联机命令,当上位机软件被关闭时,在此之前,必须得给下位机发送一个断开联机命令

- 下发示例: 0x15 0x01 0x02 0x02 0x16

- PC_CMD_GET_DATA

- 获取主要数据命令

- 下发示例: 0x15 0x01 0x03 0x03 0x16

- 下位机收到此命令后,将会把主要数据存放到PC_RESPOND的dat字段中,其中dat字段的结构分布如下:

- typedef struct{

- u8 real_param_sta;//每个元素的真实使能情况,每1bit对应一个元素

- u8 disp_param_sta;//每个元素的显示使能情况,每1bit对应一个元素

- u8 unit;//浓度单位

- u8 is_fire;//是否已经点着火了

- u16 energys[PARAM_MAX_NUM];//每一个元素的能量值

- }PC_DATA;

- 支持的单位如下:

- typedef enum{

- UNIT_NONE = 0x00,

- UNIT_MMOL_L,

- UNIT_MG_100ML,

- UNIT_UG_ML,

- UNIT_MG_L,

- UNIT_TOTAL

- }UNIT;

- 支持的元素如下:

- enum{

- PARAM_NA = 0x00,

- PARAM_K,

- PARAM_LI,

- PARAM_CA,

- PARAM_BA,

- PARAM_MAX_NUM

- };

- PC_CMD_GET_GENERAL和PC_CMD_SET_GENERAL

- 对应的数据结构如下:

- typedef struct{

- u8 is_beep;//是否具有提示音

- u8 bg_light;//背光,范围[0, 100]

- u8 auto_sleep;范围得在[0, 10]之间,只能为整数,0代表禁止自动休眠

- }PC_GENERAL;

6.PC_CMD_RESET

- 恢复出厂

- PC_CMD_GET_MAINTAIN和PC_CMD_SET_MAINTAIN

- 数据结构如下:

- typedef struct{

- u8 gas_valve;//燃气阀的开关

- u8 igniter_sta;//点火器的开关

- u16 temp_ad;//热电偶的值

- }PC_MAINTAIN;

- PC_CMD_GET_MEAS_SETTING和PC_CMD_SET_MEAS_SETTING

- 数据结构如下:

- typedef struct{

- u8 disp_param_sta;//元素的显示状态,每1bit对应一个元素

- u8 vary_level[5];//每一个元素的灵敏度

- u8 unit;//浓度单位

- }MEAS_SETTING;

- 支持的灵敏度如下:

- typedef enum{

- VARY_LEVEL_L = 0x00,

- VARY_LEVEL_M,

- VARY_LEVEL_H,

- VARY_LEVEL_TOTAL

- }VARY_LEVEL;

- PC_CMD_CTRL_FIRE

- 如果当前是点火状态,发送此命令是关火

- 如果当前是关火状态,发送此命令是点火

- 仪器执行完此命令后,会给上位机返回当前的点火状态的

- PC_CMD_GET_SELECTED_CURVE_PART1,

- PC_CMD_GET_SELECTED_CURVE_PART2,

- PC_CMD_GET_SELECTED_CURVE_PART3

这三条指令用来获取当前被选用的曲线信息,若当前没有选用曲线的话,则会返回

RESPOND_RESULT_FAIL的响应结果,必须先发PART1命令,当接受成功后,再接着依次发送

PART2和PART3命令

曲线信息的结构体如下:

typedef struct{

u16 no;//编号

u8 fit_way;//拟合方式

u8 meas_mode;//测量模式

u8 sample_num;//标样个数

char date[19];//曲线保存时的日期

char name[CURVE_NAME_MAX_LEN];//曲线名称

double k2[PARAM_MAX_NUM];

float k[PARAM_MAX_NUM];

float b[PARAM_MAX_NUM];

float r[PARAM_MAX_NUM];//若值为0,代表对应位置上的元素没有曲线

float x[PARAM_MAX_NUM][STD_SAMPLE_MAX_NUM];//能量

float y[PARAM_MAX_NUM][STD_SAMPLE_MAX_NUM];//浓度

}CURVE;

其中PARAM_MAX_NUM的值为5

其中STD_SAMPLE_MAX_NUM的值为9

其中CURVE_NAME_MAX_LEN的值为16

CURVE结构分成PART1(长度为120字节),  PART2(长度为180字节),  PART3(长度为180字节)三部分发送给上位机

typedef enum{

FIT_WAY_LINEAR = 0x00,//线性拟合

FIT_WAY_POLYNOMIAL,//多项式拟合

FIT_WAY_SEGMENT //分段函数

}FIT_WAY;//拟合方式

typedef enum{

MEAS_MODE_STD_SAMPLE = 0x00,//标准样品法

MEAS_MODE_COE //系数法

}MEAS_MODE;//测量模式

- PC_CMD_GET_RECORD_NUM

获取记录总数(占2个字节)

- PC_CMD_GET_RECORD

获取指定编号的记录,编号从0开始算起,若指定编号的记录不存在,则会返回

RESPOND_RESULT_FAIL的响应结果

记录的结构体如下:

typedef struct{

u16 no;//编号

char result[64];//测量的数据结果

char note[16];//备注

char date[18];//保存时的日期

}RECORD;

其中result字段的存储格式如下:

for(i=0;i<PARAM_MAX_NUM;i++)

{

if((sys_params.disp_param_sta>>i)&0x01)//此元素存在

{

len += sprintf((char*)(result+len), "%s:%.2f ", PARAM_NAME[i], y_val[index]);

index++;

}

}

如: “Na:12.36 K:45.69”